## Sheet1
序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求 | 备注
1 | 病人监护仪1 | 2.5 | 国产 | 1.具备心电、呼吸频率、血氧饱和度、无创血压、脉率、双通道体温、双通道有创血压监测功能。 2.提供灌注指数（PI）的监测。 3.监护仪屏幕尺寸≥12英寸。 | 1.病人监护仪主机1台 2.心电监测附件1套 3.血氧饱和度监测附件1套 4.无创血压监测附件1套 5.体温探头2根（体表探头、腔内探头各1根） 6.锂电池1块 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
2 | 病人监护仪2 | 3 | 国产 | 1.具备心电、呼吸频率、血氧饱和度、无创血压、脉率、双通道体温、双通道有创血压监测功能。 2.提供灌注指数（PI）的监测。 3.监护仪屏幕尺寸≥12英寸。 4.支持拓展呼末二氧化碳监测模块、心输出量监测模块功能等模块。 | 1.病人监护仪主机1台 2.心电监测附件1套 3.血氧饱和度监测附件1套 4.无创血压监测附件1套 5.体温探头2根（体表探头、腔内探头各1根） 6.锂电池1块 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
3 | 病人监护仪3 | 3 | 国产 | 1.具备心电、呼吸频率、血氧饱和度、无创血压、脉率、双通道体温、双通道有创血压监测功能。 2.提供灌注指数（PI）的监测。 3.小儿、新生儿专用。 3.监护仪屏幕尺寸≥10英寸。 4.支持拓展呼末二氧化碳监测模块、心输出量监测模块功能等模块。 | 1.病人监护仪主机1台 2.心电监测附件1套 3.血氧饱和度监测附件1套 4.无创血压监测附件1套 5.体温探头2根（体表探头、腔内探头各1根） 6.锂电池1块 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
3 | 转运监护仪 | 2 | 国产 | 1.满足救护车，直升飞机和固定翼飞机等转运场景使用需求,通过相关转运标准； 2.适用于成人、小儿、新生儿的监测，标配支持心电、呼吸、血氧、无创血压、脉率及体温等监测功能； 3.主机重量＜1Kg。 4.监护仪屏幕尺寸≥5.5英寸，支持穿戴医用防护手套操作； 5.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测；内置DC电源接口，可以进行车载充电. | 1.病人监护仪主机1台 2.心电监测附件1套 3.血氧饱和度监测附件1套 4.无创血压监测附件1套 5.体温探头2根（体表探头、腔内探头各1根） 6.锂电池1块 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
4 | 模块化监护仪1 | 8 | 国产 | 1.具备心电、呼吸频率、血氧饱和度、无创血压、脉率、双通道体温、双通道有创血压监测功能。 2.支持拓展呼末二氧化碳监测模块、心输出量监测模块功能等模块。 3.模块化插件式病人监护仪，无风扇设计，彩色电容触摸屏，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，监护仪屏幕尺寸≥12英寸。 | 1.病人监护仪主机1台 2.多参数功能模块1个 3.心电监测附件1套 4.血氧饱和度监测附件1套 5.无创血压监测附件1套 6.有创血压监测附件1套 7.呼末二氧化碳监测模块1个 6.体温探头2根（体表探头、腔内探头各1根） 7.锂电池1块 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
5 | 模块化监护仪2 | 10 | 国产 | 1.具备心电、呼吸频率、血氧饱和度、无创血压、脉率、双通道体温、双通道有创血压监测功能。 2.支持拓展呼末二氧化碳监测模块、心输出量监测模块功能等模块。 3.模块化插件式病人监护仪，无风扇设计，彩色电容触摸屏，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，监护仪屏幕尺寸≥15英寸。 | 1.病人监护仪主机1台 2.多参数功能模块1个 3.心电监测附件1套 4.血氧饱和度监测附件1套 5.无创血压监测附件1套 6.有创血压监测附件1套 7.呼末二氧化碳监测模块1个 6.体温探头2根（体表探头、腔内探头各1根） 7.锂电池1块 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。