## Sheet1
序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求 | 备注
1 | 输液泵 | 0.5 | 国产 | 1.支持镇痛药、化疗药物的输注和输血功能； 2.输液精度≤±5%； 3.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h； 4.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 5.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示； 6.信息储存：可存储≥2000条的历史记录； 7.电池工作时间≥5小时@25ml/h； | 1.输液泵主机 2.移动输液架 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
2 | 注射泵（单泵） | 0.35 | 国产 | 1.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注； 2.注射精度≤±2%； 3.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h； 4.快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 5.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 6.信息储存：可存储2000条的历史记录 ； 7.电池工作时间≥5小时@5ml/h； | 1.注射泵（单泵）主机 2.移动输液架 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
3 | 注射泵（双泵） | 0.5 | 国产 | 1.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注； 2.注射精度≤±2%； 3.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h； 4.快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 5.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 6.信息储存：可存储2000条的历史记录； 7电池工作时间≥5小时@5ml/h； | 1.注射泵（双泵）主机 2.移动输液架 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
4 | 输液台车 | 0.1 | 国产 | 1.支持5个以上输液泵、注射泵泵进行串联； 2.每个输液泵、注射泵有独立电源接口。 3.具备移动制动功能，可灵活推送至病房各区域，停靠时稳固固定。 | 1.输液台车 | ≥3年