拟推介医学装备装备服务

| 序号 | 需求科室 | 服务地点 | 服务名称 | 预算价 （万元） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | 茂源南路院区、文化路院区、高坪院区 | 呼吸机维保 | 60 | 严格依据：GB/T46857.1—2025《医疗装备运维服务第1部分：通用要求》，同时遵循《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》、GB 9706.1-2020 医用电气强制安全标准，呼吸机维修完成后，严格执行 GB/T 46857.1—2025 医疗装备运维通用要求，遵循医疗器械相关法规及强制安全标准，做到安全合规、性能达标、功能完整、记录可溯、风险受控，具体达标要求如下： 1、总体合规要求维修后整机各项技术性能、安全指标符合设备注册备案技术参数及原厂规范，满足临床通气治疗安全使用要求，符合国家法规、行业标准及本院医疗装备运维管理制度。 2、核心性能参数达标通气模式（控制通气、辅助通气、无创通气等）全部正常可用；潮气量、呼吸频率、吸呼比、气道压力、PEEP、氧浓度等关键参数测量及输出精度符合原厂技术标准；压力触发、流量触发灵敏可靠，无漂移、无偏差。 3、保护与报警功能完好高压、低压、低潮气量、窒息、断电、氧浓度异常、管路脱落等全项报警功能灵敏、准确、响应及时；报警阈值可调、声光提示正常，报警记录可查询留存。 4、整机功能与硬件状态开机自检无故障报错，气源接口、管路接口密封完好无漏气；触摸屏 / 按键操作灵敏、菜单切换正常；内置电池续航、后备供气功能正常；风机、电磁阀、流量传感器、氧电池等核心部件工作稳定，无异响、无故障复发隐患。 5、电气与医用安全合格整机绝缘电阻、对地漏电流、保护接地电阻等指标符合 GB 9706.1-2020 强制安全标准；无漏电、短路、电气安全隐患，满足临床医用电气安全要求。 6、维修资源与备件合规维修人员具备医用呼吸机运维相应资质能力；维修、校准所用仪器工具均经检定 / 校准合格；更换零配件、耗材符合原厂规格，资质齐全、来源正规、全程可追溯。 7、维修记录与档案管理维修记录信息完整 8、风险控制与验收交付维修后彻底消除原有故障及安全隐患，不产生新增临床使用风险；质保期内无同类故障重复发生，符合本院装备完好率、返修率运维考核要求。 | 全院在用所有品牌（未在质保期内）呼吸机的维修保养服务。 （按要求报方案即可） |