拟推介医学装备装备服务

| 序号 | 需求科室 | 服务地点 | 服务名称 | 预算价 （万元） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | 茂源南路院区、文化路院区、高坪院区、临江校区 | 内窥镜维保（STORZ） | 100 | 依据：GB/T46857.1—2025《医疗装备运维服务 第 1 部分：通用要求》（2026-07-01 实施）遵从：《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》、GB 9706.1-2020 医用电气设备基本安全和基本性能通用要求，维修后 3D 镜杆、摄像头整机光学、机械、密封、电气、3D 图像处理性能，均符合产品注册备案技术参数及 STORZ 原厂技术规范；满足手术室 3D 微创手术临床使用，符合国家法规、行业标准及本院医疗装备运维、院感管控管理制度。 一、3D镜杆专项维修达标要求： 1、光学成像：双光路通透无黑点、黑斑、雾影、内部起雾；左右光路亮度一致、成像无畸变、无重影、无色差；视野角度、景深、分辨率达到原厂 3D 标准，导光均匀无断光、偏暗现象。 2、机械结构：镜杆镜身无变形、划痕、破损；接口卡位锁紧牢靠，插接匹配无松动；钳道通畅无毛刺，手术器械插拔顺畅。 气密密封：整机气密性检测合格，无漏气、无稳压泄压；密封结构完好，耐受常规清洗、消毒、高温灭菌浸泡，无进水、内部受潮、光路起雾隐患，符合内镜院感消毒规范。 3、3D成像匹配：左右光路同步性一致，无图像错位、分层、虚影，接入摄像主机后 3D 立体成像正常。 二、STORZ摄像头专项维修达标要求 1、图像信号：芯片、图像处理组件工作正常，开机无花屏、闪屏、黑屏、横纹噪点；色彩还原真实、白平衡自动校准正常，亮度、对比度可调且稳定。 2、3D 适配性能：与 3D 镜杆配对适配良好，3D 解码、图像融合正常，立体显示无断层、无漂移，兼容原厂 3D 主机及显示系统。 线缆与接口：摄像连接线无断线、虚接、外皮破损；插头触点完好、插接紧固，信号传输连续稳定，无中途断联、信号衰减。 3、操作功能：摄像头按键快捷键功能完好，对焦、增益、模式切换响应灵敏，无失灵、卡顿。 | 全院在用的STORZ内窥镜的摄像头与镜杆的维保服务 |

| STORZ内窥镜维保服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品型号 | 序列号 | 产品名称及描述（镜杆） | 维修维保类型 |
| 1 | 26605BA | 17414 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 2 | 26605BA | 17416 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 3 | 26605BA | 17432 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 4 | 26605BA | 17433 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 5 | 26605BA | 18130 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 6 | 26605BA | 17932 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 7 | 26605BA | 18549 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 8 | 26605BA | 16090 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 9 | 26605BA | 16089 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 10 | 26605BA | 17340 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 11 | 26605BA | 14637 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 12 | 26605BA | 16389 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 13 | 26605BA | 12469 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 14 | 26605BA | 17066 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 15 | 26605BA | 18131 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 16 | 26605BA | 14389 | TIPCAM® 1 IMAGE1 S 3D LAP, 30° | 全保 |
| 序号 | 产品型号 | 序列号 | 产品名称（摄像头） | 维修维保类型 |
| 1 | 22220055-3 | SQ009334-K | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 2 | 22220055-3 | SP025858-K | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 3 | 22220055-3 | SP026066-K | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 4 | 22220055-3 | SP026050-K | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 5 | 22220055-3 | RP025233-K | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 6 | 22220055-3 | WQ016005-K | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 7 | 22220055-3 | XW826132-H | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 8 | 22220055-3 | RP025590-K | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 9 | 22220055-3 | US980324-H | IMAGE 1 H3-Z Full HD Camera He | 全保 |
| 10 | TH100 | TS979832-H | IMAGE1S H3-Z | 全保 |
| 11 | TH100 | TS979796-H | IMAGE1S H3-Z | 全保 |
| 12 | TH102 | NQ005418-K | IMAGE1S H3-ZFI | 全保 |
| 13 | TH120 | XN060637-K | IMAGE1S4U,IMAGE1S4U,One-C | 全保 |
| 14 | TH120 | XN060437-K | IMAGE1S4U,IMAGE1S4U,One-C | 全保 |