拟推介医学装备装备服务

| 序号 | 需求科室 | 服务地点 | 服务名称 | 预算价 （万元） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | 茂源南路院区、文化路院区、高坪院区、临江校区 | 内窥镜维保（迈瑞） | 20 | 迈瑞内窥镜系统（液晶显示器、摄像系统主机、摄像头、冷光源、气腹机）维修完成后，严格执行 GB/T 46857.1—2025 医疗装备运维服务通用要求，遵守医疗器械法规及医用电气强制安全标准，分项达标要求如下： 一、医用液晶显示器维修后标准 开机正常，无花屏、闪屏、黑屏、亮点、暗点、色斑、条纹干扰；亮度、对比度、色温、色彩还原精准，图像层次清晰，手术画面无畸变、无拖影；按键、触控、信号接口（HDMI/SDI/VGA 等）接触良好，信号切换灵敏无断连；外壳完好无破损，散热正常无异常温升；整机绝缘、接地、漏电流检测合格；适配迈瑞摄像主机图像输出，同步显示稳定无延迟、无画面卡顿。 二、摄像系统主机维修后标准 整机开机自检正常，无故障报错、无系统死机重启；图像处理、白平衡、增益、降噪、画面放大 / 缩小等功能调节正常、响应精准；各路信号输入输出接口工作稳定，与摄像头、显示器、录播设备兼容匹配；内部主板、电源、信号模块工作稳定，无干扰、无图像衰减；菜单设置、参数保存、系统配置可正常读写，断电不丢失设置；电气安全、散热性能达标，运行无异响、无异常发热。 三、内窥镜摄像头维修后标准 成像芯片工作正常，画面清晰无噪点、无横纹、无偏色；白平衡自动 / 手动校准正常；线缆无破损、断线、虚接，插头触点完好，插接牢固，信号传输连续稳定；机身按键快捷功能（增益、模式、冻结、拍照）灵敏可靠无失灵； 与迈瑞摄像主机完全适配，图像同步无错位、无闪烁；防水绝缘性能完好，符合临床擦拭消毒使用要求，电气安全检测合格。 四、冷光源维修后标准 开机点灯正常，瞬间启辉无频闪、无忽明忽暗； 光亮度可调范围正常，强弱调节顺滑，输出照度达到原厂标准；光路输出均匀无光斑、无偏暗，导光接口匹配良好，无漏光、无光衰异常；风扇散热运转正常、无异响，过热保护、延时关机功能有效；故障报警、灯泡寿命计时、提示功能正常；电源模块工作稳定，无压降、无自动停机；整机电气安全、绝缘接地达标，满足手术室长期连续运行要求。 五、气腹机维修后标准 开机自检通过，无故障代码报错，整机运行平稳无异常震动、异响；压力预设、流量调节精准，实际供气压力、流量与设定值误差符合原厂允许范围；充气、恒压、补气、排气功能逻辑正常，腹腔压力维持稳定，全项报警功能灵敏准确、声光提示正常； 内部气路密封完好；过滤器、减压阀、电磁阀工作可靠；触摸屏 / 按键操作灵敏，参数设置、数据显示准确； | 全院在用的迈瑞内窥镜系统的维保服务 |

| 迈瑞内窥镜维保服务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 装机时间 |
| 1 | 液晶显示器 | PV26 | PV26A19260189 | 2019/11/8 |
|  | 摄像系统 | HD3 | Y1-99000478 | 2019/11/8 |
|  | 摄像头 | IPX7 | U1A98000036 | 2019/11/8 |
|  | 冷光源 | HB200L | u6-99000525 | 2019/11/8 |
|  | 气腹机 | HS-50F | FA1-09000302 | 2019/11/8 |
|  | 硬性光学腹腔内窥镜 | M01030A | / | 2019/11/8 |
| 2 | 液晶显示器 | PV26 | PV26A20320266 | 2020/11/9 |
|  | 摄像系统 | HD3 | Y1-09000780 | 2020/11/9 |
|  | 摄像头 | 1PX7 | U1A088000034 | 2020/11/9 |
|  | 冷光源 | HB200L | U6-09000868 | 2020/11/9 |
|  | 气腹机 | HS-50F | FA1-95000032 | 2020/11/9 |
|  | 硬性光学腹腔内窥镜 | M01030A | / | 2020/11/9 |
| 3 | 液晶显示器 | PV26 | PV26A19260175 | 2019/11/8 |
|  | 摄像系统 | HD3 | Y1-99000477 | 2019/11/8 |
|  | 摄像头 | 1PX7 | U1A96000100 | 2019/11/8 |
|  | 冷光源 | HB200L | U6-99000526 | 2019/11/8 |
|  | 气腹机 | HS-50F | FA1-95000033 | 2019/11/8 |
|  | 硬性光学腹腔内窥镜 | M01030A | / | 2019/11/8 |
| 4 | 液晶显示器 | PV26 | PV26A21180151 | 2021/10/19 |
|  | 摄像系统 | HD3 | Y1-16000945 | 2021/10/19 |
|  | 摄像头 | 1PX7 | U1A14000104 | 2021/10/19 |
|  | 冷光源 | HB200L | U6-16001061 | 2021/10/19 |
|  | 气腹机 | HS-50F | FA1-16000703 | 2021/10/19 |
|  | 硬性光学腹腔内窥镜 | M01030A | / | 2021/10/19 |