拟推介医学装备装备服务

| 序号 | 需求科室 | 服务地点 | 服务名称 | 预算价 （万元） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | 茂源南路院区、文化路院区、高坪院区、临江校区 | 内窥镜维修（STORZ） | 100 | STORZ 内窥镜维修完成后，严格执行 GB/T 46857.1—2025 医疗装备运维通用要求，遵循医疗器械相关法规及医用电气强制安全标准，做到安全合规、光学成像达标、机械结构完好、密封防水可靠、记录可追溯、临床使用零风险，具体达标要求如下： 1、总体合规要求维修后内窥镜整机光学性能、机械性能、密封安全指标符合设备注册备案技术要求及 STORZ 原厂技术规范，满足手术室临床微创诊疗使用，符合国家法规、行业标准及本院医疗装备运维管理制度。 2、光学成像性能达标镜体光路通透无黑点、黑斑、雾影、折射散光；图像清晰度、色彩还原度、视野角度、景深均达到原厂标准；导光亮度充足、光斑均匀，无偏暗、断光、发黄现象，成像无畸变、无重影。 3、机械操控功能完好操作手柄、转向摇杆调节顺滑顺畅，上下左右弯曲角度达到原厂额定转角，回位精准无卡滞、无松动、无虚位；钳道内壁光滑无毛刺，器械插拔顺畅；镜体外皮无破损、开裂、鼓包，接口卡位锁紧可靠。 4、密封防水与气密性合格整机气密性检测无漏气、无泄压；镜体密封完好，完全满足临床清洗、消毒、灭菌浸泡要求，无进水、起雾、内部受潮隐患，符合内窥镜清洗消毒及院感管控规范。 5、接口及配套适配正常导光接口、摄像接口插接紧密、接触良好，适配 STORZ 光源、摄像主机无兼容异常；传输信号稳定，无闪屏、黑屏、信号中断现象。 6、电气与医用安全合规整机绝缘性能、接地、漏电流等指标严格符合GB 9706.1-2020强制安全标准；无电气漏电、静电干扰等安全隐患，满足手术室医用电气安全及院感防控要求。 7、维修资源与备件合规维修人员具备 STORZ 内窥镜专项维修资质与实操能力；维修检测、气密测试、光学调校工具均经检定校准合格；更换透镜、光路、密封件、外皮等配件符合原厂规格，来源正规、资质齐全、全程可追溯。 8、维修档案与追溯管理维修记录完整详实，包含设备编号、故障现象、维修日期、作业人员、更换部件、气密及光学检测数据、调校结果、验收结论；档案按规范归档留存。 | 全院在用的STORZ内窥镜的（除开摄像头与镜杆的）维修服务 按所需维修配件单价进行报价（该报价包含所有费用，不再额外产生服务费用） |