拟推介医学装备装备服务

| 序号 | 需求科室 | 服务地点 | 服务名称 | 预算价 （万元） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | 茂源南路院区、文化路院区、高坪院区、临江校区 | 内窥镜维保（富士） | 45 | 富士内窥镜系统（内镜镜体、图像处理主机、冷光源、小肠镜）维修完成后，严格执行 GB/T 46857.1—2025 医疗装备运维服务通用要求，遵守医疗器械法规及医用电气强制安全标准，做到安全合规、成像画质达标、操控弯曲正常、水气路通畅、光源输出稳定、系统联动匹配、气密密封可靠，各分项达标要求如下： 一、普通内镜镜体维修后标准 1、光学成像：画面清晰通透，无黑点、黑斑、雾影、内部起雾、杂点干扰；色彩还原真实，白平衡正常，视野、景深、分辨率达到原厂标准；导光均匀无暗区、断光、偏色。 2、机械弯曲：操作旋钮阻尼适中，头端上下左右弯曲角度达标，转向灵敏、回位精准，无卡滞、松动、虚位、自行回弹；镜身外皮无破损、开裂、鼓包老化。 3、水气路与钳道：送水、送气通畅无堵塞、无力、漏水漏气；吸引负压正常、抽吸顺畅无反流堵塞；活检钳道内壁光滑，器械插拔顺畅无卡阻。 4、气密密封：整机气密性测试稳压合格，无渗漏泄压；耐受常规清洗、消毒、高压灭菌，无进水、内部受潮、光路起雾隐患，符合院感消毒规范。 二、富士图像处理主机维修后标准 1、开机自检正常，无故障报错、死机、自动重启； 图像处理、画质增强、白平衡、色调、亮度、放大缩小等功能调节正常、响应精准； 2、各路视频输入输出接口接触良好、信号稳定，与镜体、冷光源、显示器联动匹配正常； 3、系统菜单、参数设置、用户配置可正常保存，断电不丢失；内部电源、主板、信号模块工作稳定，无图像干扰、横纹、色偏； 4、整机散热正常、运行无异响、无异常温升，电气安全检测全部合格。 三、富士冷光源维修后标准 1、开机点亮正常，无频闪、忽明忽暗、点灯困难； 2、亮度多级调节顺滑，光输出照度、色温符合原厂标准；导光接口匹配良好，无光衰、漏光、光斑不均； 3、散热风扇运转平稳无异响，过热保护、延时关机、灯泡寿命计时及提示功能正常； 4、电源模块工作稳定，无自动停机、电压漂移；整机绝缘、接地、漏电流符合医用电气安全要求。 四、富士小肠镜专项维修后标准 1、光学性能：超长光路成像清晰无雾影、黑点、断光；全程视野均匀、色彩还原准确，满足深部小肠诊疗观察要求。 2、机械与操控：镜身柔韧度、推送顺滑度符合原厂设计；弯曲部转向灵敏、角度足额，无卡滞、变形、外皮破损；插入部无硬折、死弯。 3、水气路与吸引：超长水气管路通畅无堵堵、漏气漏水；全程吸引负压恒定，满足反复进镜、冲洗、诊疗操作需求。 4、气密与耐消毒：整段镜体气密性全程达标，分段无渗漏；耐反复清洗、酶洗、消毒灭菌，无内部进水、光路结雾，满足院感管控要求。 系统适配：与富士主机、冷光源完美兼容，图像传输、信号同步稳定，无延迟、无画面衰减。 | 全院在用的富士内窥镜系统的维保服务 |

| 富士内窥镜设备维保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 机身号 | 装机日期 | 维保时长 |
| 1 | EG-601WR | 2G400G305 | 2019/12/18 | 1年 |
| 2 | EG-601WR | 2G400G306 | 2019/12/18 | 1年 |
| 3 | EG-601WR | 2G400G307 | 2019/12/18 | 1年 |
| 4 | EG-601WR | 2G400G309 | 2019/12/18 | 1年 |
| 5 | EG-580RD | 1G384G147 | 2017/11/21 | 1年 |
| 6 | EG-600ZW | 1G384G120 | 2017/11/21 | 1年 |
| 7 | EG-760Z | 3G403G055 | 2021/11/1 | 1年 |
| 8 | EG-760Z | 3G403G056 | 2021/11/1 | 1年 |
| 9 | EC-601WM | 3C719G198 | 2022/1/12 | 1年 |
| 10 | EC-601WM | 3C719G199 | 2022/1/12 | 1年 |
| 11 | EC-601WM | 3C719G024 | 2021/11/1 | 1年 |
| 12 | EC-601WM | 30719G025 | 2021/11/1 | 1年 |
| 13 | EC-601WM | 30719G027 | 2021/11/1 | 1年 |
| 14 | EC-760R-V/M | 10727G862 | 2021/11/1 | 1年 |
| 15 | EC-760ZP-V/M | 20730G365 | 2021/11/1 | 一年 |
| 16 | VP-4450HD | 1V567G893 | 2017/11/21 | 一年 |
| 17 | XL-4450 | 2S094G011 | 2017/11/21 | 一年 |
| 18 | VP-7000 | 2V627G890 | 2021/11/1 | 一年 |
| 19 | XL-7000 | 2S101G870 | 2021/11/1 | 一年 |
| 20 | EN-580T | 2C675G315 | 2023/2/28 | 五个月 |
| 21 | EG-760R | 9G402G102 | 2024/1/18 | 五个月 |
| 22 | EG-760R | 9G402G103 | 2024/1/18 | 五个月 |
| 23 | EG-760R | 9G402G104 | 2024/1/18 | 五个月 |