## Sheet1
序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求 | 备注
1 | 医用低温保存箱1 | 1.5 | 国产 | 1.有效容积≥380L 2.柜式 3.箱内温度-30℃~-60℃可调节 4.采用碳氢制冷剂 5.双锁结构,带暗锁 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
2 | 医用低温保存箱2 | 2.5 | 国产 | 1.有效容积≥450L 2.立式 3.温度范围-20~-40℃可调节 4.≥4寸液晶屏。 5.独立双温区控制 6.双变频压缩机 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
3 | 医用低温保存箱3 | 3 | 国产 | 1.有效容积≥700L 2.立式 2.温度范围-10°C～-30°C可调节 3.碳氢环保制冷剂和制冷系统 4.具备远程报警功能 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
4 | 医用低温保存箱4 | 3 | 国产 | 1.有效容积≥100L 2.立式 2.温度范围-40°C～-86°C可调节 3.碳氢制冷剂 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供温度计计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
5 | 医用低温保存箱5 | 4 | 国产 | 1.有效容积≥400L 2.立式 3.温度范围：-40°C～-86°C可调节 4.≥10寸高性能LCD电容屏 5.HC环保制冷剂和复叠制冷系统 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
6 | 医用低温保存箱6 | 4.5 | 国产 | 1.有效容积≥100L 2.立式 2.温度范围-10℃～-86℃可调节 3.LCD电容屏，≥7寸 4.双独立制冷系统 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
7 | 医用超低温保存箱1 | 6 | 国产 | 1.有效容积≥500L 2.温度-40℃~-86℃可调 3.双独立制冷系统 4.内门为不锈钢材质 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
8 | 医用超低温保存箱2 | 8 | 国产 | 1.有效容积≥700L 2.双级复叠制冷系统 3.温度-40℃~-86℃可调 4.内置≥10个温度探头 5.LCD电容屏≥10寸 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
9 | 医用超低温保存箱3 | 10 | 国产 | 1.有效容积≥800L 2.双级复叠制冷系统 3.温度-40℃~-86℃可调 4.内置≥10个温度探头 5.LCD电容屏≥10寸 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
10 | 医用冷藏箱1 | 0.7 | 国产 | 1.有效容积≥70L 2.温度范围在2℃~8℃之间 3.配置WIFI模块 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
11 | 医用冷藏箱2 | 1.3 | 国产 | 1.有效容积≥400L 2.立式单开门 2.温度范围在2℃~8℃之间 3.配置WIFI模块能 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
12 | 医用冷藏箱3 | 3.8 | 国产 | 1.有效容积≥1000L 2.立式对开门 3.具备双温双湿显示和控制 4.温度范围在2℃~8℃之间 3.配置WIFI模块能 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
13 | 医用冷藏箱4 | 3.6 | 国产 | 1.有效容积≥1500L 2.立式三开门 3.温度范围在2℃~8℃之间 4.配置WIFI模块 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
14 | 医用冷藏冷冻箱 | 3 | 国产 | 1.有效容积≥500L；冷藏室容积≥250L，冷冻室容积≥200L。 2.冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-40 ℃。 3.配置WIFI模块。 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
15 | 药品阴凉箱 | 1.4 | 国产 | 1.有效容积≥1000L。 2.双开门 2.温度范围8-20℃。 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
16 | 医用超低温转运箱 | 2 | 国产 | 1.有效容积≥15L 2.卧式顶开门 3.适用范围在-40℃～-80℃范围 4.碳氢制冷剂 5.箱体两侧配备专用手把。 6.满足交流220V/50Hz及直流24V车载电源运输使用。 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年
17 | 血库专用冰箱 | 8 | 国产 | 1.有效容积≥1200L 2.立式双开门 3.箱内温度：-10~-30℃ 4.至少装载960袋200ml装血袋 5.双独立风冷制冷系统 6.HC制冷剂 7.液晶屏 8.具备无线wifi功能 | 1.主机 2.配置可计量检定温度计 | ≥3年